| Lp. | Parametr | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Producent/ dostawca | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2025/2026 |  |
| 5. | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. | Tak |  |
| OPIS PARAMETRÓW |  |  |  |
| 6. | APARAT RTG Zautomatyzowany cyfrowy aparat RTG z dwoma detektorami z: kolumną teleskopową montowaną na podłodze stołem kostnym z pływającym blatem oraz z szufladą na detektor bezprzewodowy, przenośnym detektorem typu WIFI statywem zdjęciowym wraz z przenośnym detektorem typu WIFI | Tak |  |
| Kolumna LAMPY RTG I LAMPA RTG |  |  |  |
| 7. | Statyw(kolumna) z lampą mocowany podłodze | Tak |  |
| 8. | Zmotoryzowane ruchy kolumny w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach) | Tak/Nie |  |
| 9. | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy (cm) | minimum 210 cm |  |
| 10. | Zakres ruchu poprzecznego kolumny lampy lampy (cm) | minimum 25 cm |  |
| 11. | Zakres ruchu pionowego lampy (cm) | minimum 170 cm |  |
| 12. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej (°) | minimalny zakres ( + 90• .;- • 90• ) |  |
| 13. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej (") | minimalny zakres ( + 180· .;- · 180· ) |  |
| 14. | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak |  |
| 15. | Ognisko lampy małe (mm) | maksymalnie 0,6mm |  |
| 16. | Ognisko lampy duże (mm) | maksymalnie 1,2mm |  |
| 17. | Moc ogniska małego (kW) | minimum 20kW |  |
| 18. | Moc ogniska dużego (kW) | minimum 50kW |  |
| 19. | Pojemność cieplna anody (kHU) | minimum 300 kHU |  |
| 20. | Pojemność cieplna kołpaka (MHU) | minimum 1,7 MHU |  |
| 21. | Prędkość obrotowa anody (obr/min) | minimum 9000 obr/min |  |
| 22. | Szybkość chłodzenia anody (kHU/min) | minimum 60 kHU/min |  |
| 23. | Automatyczny kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem Laserowym | Tak |  |
| 24. | Pomiar odległości SID | Tak |  |
| 25. | Dokonywanie zmiany miejsca ekspozycji za pomocą kolorowego ekranu dotykowego usytuowanego na kołpaku lampy. | Tak |  |
| 26. | Monitor kolorowy dotykowy o przekątnej (cal) Funkcje min: Miejsce pracy stół, statyw, Aktywacja ruchu Funkcje, ustaw obszar kolimacji, dostosuj ekspozycję; Parametry. Wyświetlanie: parametry kratki Komunikaty o błędach Dobór ekspozycji: kV,mA, mAs, ms, komora AEC, mała/duża ogniskowa,miejsce pracy, wyświetlanie obciążenia termicznego anody Możliwość wyświetlania ekspozycji i uzyskanego zdjęcia rentgenowskiego. Ustawienia konfiguracji użytkownika | minimum 8 cali |  |
| 27. | Zakres obrotu kolimatora (") | minimum +/- 90• |  |
| 28. | Dodatkowe, zmieniane 3 filtry w kolimatorze | Tak |  |
| 29. | Miernik wartości DAP (Dose Area Product) lub kalkulacja DAP | Tak |  |
| 30. | Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem statywu płucnego i stołu | Tak |  |
| 31. | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich | Tak |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |
| 32 | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  |
| 33. | Moc generatora (kW) | minimum 50 kW |  |
| 34. | Zakres napięć (kV) | minimalny zakres ( 40 .;- 150 )·kV |  |
| 35. | Maksymalny prąd w radiografii {mA) | minimalnie 600mA |  |
| 36. | Zakres mAs minimum (mAs) | minimalnie 0,1mAs |  |
| 37. | Zakres mAS maksimum {mAs) | Minimalnie 630mAs |  |
| 38. | Najkrótszy czas ekspozycji (mS) | Maksymalnie 1ms |  |
| 39 | Automatyka ekspozycji AEC dla statywu płucnego z minimum trzema komorami jonizacyjnymi oraz z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  |
| 40 | Zasilanie 3- faz/400/480V | Tak |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
| 41 | Stół zmotoryzowany ruch pionowy stołu | Tak |  |
| 42. | Stół stacjonarny z płaskim blatem, Płaska powierzchnia, całkowicie gładka bez wypukłych krawędzi | Tak |  |
| 43. | Blat pływający | Tak |  |
| 44. | Długość blatu stołu | ≥ 230 cm |  |
| 45. | Szerokość blatu stołu | ≥ 85cm |  |
| 46. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 120 cm |  |
| 47. | Ruch szuflady Bucky | ≥ 54 cm |  |
| 48. | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  |
| 49. | Maksymalne obciążenie stołu | ≥ 300 kg |  |
| 50. | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor | ≤ 70 mm |  |
| 51. | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 48 cm |  |
| 52. | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm |  |
| 53. | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al | ≤ 0,9 mm Al |  |
| 54. | Kratka przeciwrozproszeniowa (oscylacyjna lub stała), możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi dla kratki stałej | Tak, podać parametry |  |
| 55. | Układ AEC w stole, min 3 komory | Tak |  |
| 56. | Uchwyt dla pacjenta min 2 szt. | Tak |  |
| 57. | Szuflada o akceptacji detektorów o wymiarach do 43x43xm | Tak |  |
| 58. | Stół z sterownikiem nożnym u podstawy stołu z podświetleniem przycisków w celu łatwej identyfikacji lub system równoważny, podać: | Tak |  |
| 59. | Obrotowa szuflada detektora | Tak |  |
| 60. | Obrotowa szuflada detektora | Tak |  |
| 61. | Uchwyt do projekcji bocznych przy stole | Tak |  |
| 62. | Fotokomórka na poziomie podłogi, aby odblokować ruchy blatu i windy lub system równoważny, podać: | Tak |  |
| 63. | Stałe hamulce magnetyczne | Tak |  |
| 64. | System antkolizyjny :system zapobiegający przygnieceniu: czujniki nacisku umieszczone pod konstrukcją blatu mierzą zmiany ciśnienia podczas ruchu pionowego stołu w obu kierunkach i zatrzymują ruch w przypadku wystąpienia przeszkód | Tak |  |
| STATYW PŁUCNY |  |  |  |
| 65. | Statyw mocowany do podłogi lub ściany ruch zmotoryzowany i manualny | Tak |  |
| 66. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi w pozycji pionowej panela. | ≤ 38 cm |  |
| 67. | Zmiana wysokości detektora silnikowo | Tak |  |
| 68. | Układ AEC w statywie, min 3 komory | Tak |  |
| 70. | Kratka przeciwrozproszeniowa stała umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm | Tak, podać parametry |  |
| 71. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | Tak |  |
| 72. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,6 mm Al |  |
| 73. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | ≤ 40 mm |  |
| 74. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak |  |
| 75. | Statyw z przyciskiem odblokowującym na ergonomicznym uchwycie. Ruchy/sterowanie motoryczne na klawiaturze przy statywie. Wskaźnik użytej kratki | Tak |  |
| 76. | Statyw automatycznie wykrywa obecność dwóch różnych kratek oznaczonych numerem 1 lub 2 w zależności od odległości ogniskowej. | Tak |  |
| DETEKTOR W STATYWIE |  |  |  |
| 78. | Materiał warstwy scyntylacyjnej | podać |  |
| 79. | Możliwość wyjmowania detektora cyfrowego i bezprzewodowej pracy poza statywem | Tak |  |
| 80. | Format detektora ( cm xcm) | minimum (43 x 43) cm |  |
| 81. | Ilość pikseli matrycy obrazowej ( Mpix) | minimum 9 Mpix |  |
| 82. | Wymiar pojedynczego piksela (µm) | maksymalnie 145 µm |  |
| 83. | Rozdzielczość obrazowa detektora (lp/mm) | minimum 3,5 lp/mm |  |
| 84. | Współczynnik DQE dla 1,0 Lp/mm (%) | minimum 50% |  |
| 85. | Głębokość akwizycji (bit) | minimum 16 bit |  |
| 86. | Współczynnik DQE dla 1,0 Lp/mm (%) | minimum 50% |  |
| 87. | Głębokość akwizycji (bit) | minimum 16 bit |  |
| DETEKTOR W STOLE RTG |  |  |  |
| 88. | Materiał warstwy scyntylacyjnej | podać |  |
| 89. | Detektor przenośny bezprzewodowy umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. | Tak |  |
| 90. | Maksymalna waga pacjenta (przy ciężarze rozłożonym na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy - ekspozycje z tzw. wolnej ręki | minimum 150 kg |  |
| 91. | Format detektora ( cm xcm) | minimum (34 x42) cm |  |
| 92. | Ilość pikseli matrycy obrazowej (Mpix) | minimum 7 Mpix |  |
| 93. | Wymiar pojedynczego piksela (µm) | maksymalnie 150 µm |  |
| 94. | Rozdzielczość obrazowa detektora (lp/mm) | minimum 3,5 lp/mm |  |
| 95. | Głębokość akwizycji ( bit) | minimum 16 bit |  |
| 96. | Współczynnik DQE dla 1,0 Lp/mm ( %) | minimum 50% |  |
| 97. | Waga detektora z akumulatorem (kg) | maksymalnie 3,5 kg |  |
| 98. | Wyjmowany akumulator bez użycia narzędzi. W zestawie z detektorem minimum 2 sztuki | Tak |  |
| 99. | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze (liczba) | minimum 400 ekspozycji lub 8 godz. |  |
| KONSOLA OPERATORA |  |  |  |
| 100. | Obsługa systemu obrazowego zintegrowana z generatorem w jednej konsoli i na jednym monitorze, za pomocą systemu okienkowego. | Tak |  |
| 101. | Plaski monitor LCD o przekątnej (cal) | minimum 23 cale |  |
| 102. | Graficzny interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami systemu | Tak |  |
| 103. | Możliwość wprowadzania danych przy pomocy ekranu dotykowego | Tak |  |
| 104. | Wybór ustawienia stanowiska zdjęciowego | Tak |  |
| 105. | Wybór parametrów generatora | Tak |  |
| 106. | Wybór parametrów obróbki obrazu | Tak |  |
| 107. | Interfejs użytkownika w języku polskim lub ikonograficznym. | Tak |  |
| 108. | Pamięć obrazów w pełnej matrycy (liczba) | minimum 5000 obrazów |  |
| 109. | Regulacja okna obrazu | Tak |  |
| 110. | Funkcja Zoom | Tak |  |
| 111. | Regulacja jasności i kontrastu obrazów. | Tak |  |
| 112. | Wybór znacznika na wykonanym badaniu (litera lewa lub prawa) i wybór pozycji AP i PA | Tak |  |
| 113. | Wprowadzanie dowolnego tekstu w dowolnym miejscu na wykonanym badaniu. | Tak |  |
| 114. | Pomiar dawki promieniowania na zdjęciu z jej archiwizacją. | Tak |  |
| 115. | Wyszukiwanie zdjęć na podstawie: daty badania, rodzaju badania i danych pacjenta | Tak |  |
| 116. | Otwarcie wykonanego obrazu. | Tak |  |
| 117. | Zapisywanie na zdjęciu identyfikatora technika | Tak |  |
| 118. | Możliwość ręcznego wprowadzania danych pacjenta. | Tak |  |
| 119. | Zarządzanie bazą badań | Tak |  |
| 120. | Obsługa protokołów DICOM minimum: DICOM Send DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Worklist | Tak, podać |  |
| 121. | Wysyłanie dawki sumarycznej po wykonaniu badania w tagach DICOM | Tak |  |
| 122. | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |
| 123. | Intercom (komunikacja głosowa między sterownią a pracownią) | Tak |  |
| 124. | Możliwość wydruku zdjęć na cyfrowych kamerach dokumentacyjnych wydruku suchego podłączonych do wspólnej sieci komputerowej bezpośrednio z konsoli DR | Tak |  |
| 125. | Funkcja nagrywania płyt CD bezpośrednio na konsoli operatora z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC | Tak |  |
| 126. | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji (s) | maksymalnie 6 sekund |  |
| 127. | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich eksportowania na dysk]USB | Tak |  |
| 128. | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu rtg. | Tak |  |
| 129. | Urządzenie wyposażone w funkcję rejestratora dawki | Tak |  |
| INNE |  |  |  |
| 130. | Wszystkie urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  |
| 131. | Wykonanie przez wykonawcę: testów akceptacyjnych i specjalistycznych po montażu aparatu RTG zgodnie z polskim ustawodawstwem, projektu osłon stałych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie urządzeń, niezbędnych pomiarów potrzebnych do odbioru i użytkowania urządzenia w tym pomiarów dozymetrycznych (przestrzenny rozkład promieniowania), wszelkich czynności administracyjnych związanych z odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania przez Sanepid aparatu RTG i pomieszczenia, w którym został zainstalowany . | Tak |  |
| 132. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce. | Tak |  |
| 133. | Czas przystąpienia do napraw maks.48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas naprawy przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |
| 134. | Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostępność części zamiennych. | Tak |  |
| 135. | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej. Zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak |  |
| Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej. |  |  |  |
| 136. | Producent | Podać |  |
| 137. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 138. | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | Tak |  |
| 139. | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | Tak |  |
| 140. | Otwieranie badan CR/CT/DX/MG/MR/NM/OT/PT/SR/RF/US/XA i wyswietlanie ich na monitorach diagnostycznych | Tak |  |
| 141. | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  |
| 142. | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badan/pacjentow ( do 1000000 obrazow/ 10000 rekordow pacjenta). | Tak |  |
| 143. | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; | Tak |  |
| 144. | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukac , oraz wyswietlac co najmniej ponizsze dane: - imię i nazwisko pacjenta, - data urodzenia pacjenta lub Pesel, - rodzaj badania, - data badania. | Tak |  |
| 145. | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań | Tak |  |
| 146. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  |
| 147. | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | NIE |  |
| 148. | Drukowanie obrazow badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - funkcja drukowania atrybutow badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonow rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do min. 6x6 obiektow na wydruk | Tak |  |
| 149. | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak |  |
| 150. | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak |  |
| 151. | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, | Tak |  |
| 152. | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, | Tak |  |
| 153. | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | Tak |  |
| 154. | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, | Tak |  |
| 155. | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
| 156. | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
| 157. | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
| 158. | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  |
| 159. | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | Tak |  |
| 160. | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. | Tak |  |
| 161. | Pomiar kątów | Tak |  |
| 162. | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  |
| 163. | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  |
| 164. | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |
| 165. | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
| 166. | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo | Tak |  |
| 167. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  |
| 168. | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | Tak |  |
| 169. | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak |  |
| 170. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | Tak |  |
| 171. | Inwersja pozytyw/nagatyw w obrazie badania | Tak |  |
| 172. | Importowanie • Importowanie danych z nos nikow CD, DVD, USB • Interfejs TWAIN (skaner, czytnik kart, aparat itp.) • Importowanie plikow obrazu (BMP, JPEG, TIFF, RAW) • Interfejs drop-box | Tak |  |
| 173. | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania | Tak |  |
| 174. | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | Tak |  |
| 175. | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć dokumenty |  |
| 176. | Komputer stacji medycznej minimalnie lub równoważnie: System Operacyjny Przystosowany do pracy w domenie, min. 16 GB DDR4 2666 DIMM ECC, 2 x 512 GB SSD RAID 1 Mirrored Array Configuration, 4x USB, 1x1Gb Ethernet, Klawiatura i mysz. Monitor min 19” kolorowy, min. 20000 punktów wg testu Passmark CPU Benchmark) | Tak, opsiać |  |
| 177. | 2x monitor medyczny min 21” Rozdzielczość min 1500x2000 piskeli Jasność min 1500cd/m2 Współczynnik min 1400:1 Kąt widzenia +/- 89 stopni w pionie i poziomie. Maksymalny pobór energii 75W. System podświetlania LED Czujnik kontroli jakości i kalibracji wbudowany w monitor. Waga maksymalnie 10kg Szkło ochronne na monitor. Porty minimum Display i DVi | Tak, załączyć dokumenty |  |
| 178. | Wszystkie urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi Przepisami | TAK |  |
| 179. | Instalacja i uruchomienie aparatu | TAK |  |
| 180. | Zasilanie UPS pozwalające na bezpieczne wyłączenie urządzenia w przypadku awarii prądu. | TAK |  |