Załącznik nr 3 - Specyfikacja warunków zamówienia dla zadania: Zakup aparatu USG

| Lp. | Parametr | Parametr | Spełnia /nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nowe: rok produkcji 2025-2026. | Parametr wymagany: TAK, podać |  |
| 2. | Urządzenie nie nosi znamion użytkowania, nie jest powystawowe, po zwrocie, wymianie, gwarancji, testach etc.. (urządzenie fabrycznie nowe) | Parametr wymagany: TAK |  |
| 3. | Okres gwarancji min. 36m-cy | Podać |  |
| 4. | Wykonawca zapewnia instalacje, podstawowe szkolenie, uruchomienie | Parametr wymagany: TAK |  |
| Właściwości fizyczne |  |  |  |
| 1. | Aparat na kółkach jezdnych umożliwiających transport / przemieszczanie aparatu – lub system równoważny umożliwiający łatwy transport | Parametr wymagany: TAK |  |
| 2. | Waga | < 100 kg zestaw |  |
| 3. | Możliwość eksportu obrazów statycznych oraz sekwencji ruchomych (cine-loop), a także raportów, w standardzie DICOM (Storage) do systemu PACS/archiwum. Dodatkowo możliwość eksportu na nośnik USB (np. obrazy/klipy/raporty) | Parametr wymagany: TAK |  |
| 4. | Wbudowany ekran dotykowy min. 10″ (HD lub wyżej) albo równoważny interfejs sterowania zapewniający pełną obsługę funkcji aparatu. | Parametr wymagany: TAK |  |
| 5. | Możliwość eksportu obrazów i pętli oraz raportów: DICOM (Storage/Print) i/lub zapis na nośnik USB; możliwość wydruku na drukarce sieciowej/DICOM. |  |  |
| 6. | Monitor | Min. 19 cali |  |
| 7. | Ilość aktywnych portów gniazd do podłączenia głowi eletrkonicznych - minimum 4 | Podać:. |  |
| 8. | Komunikacja: (np. USB, HDMI, LAN, DICOM, WiFi) minimum: USB, Lan, Dicom, HDMI | Podać: |  |
| 9. | Wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis m.in.dancyh pacjenta, obrazów statycznych, pętli obrazowych i raportów. Możliwosć zapisu na kartach pamięci typu flash (pen drive) po wyjściu USB | Parametr wymagany: TAK |  |
| 10. | Wbudowana pamięć o pojemności minimum 512 GB, prędkość zapisu >500 MB/s | Parametr wymagany: TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Bateria / UPS umożliwiająca bezpieczne wyłączenie urządzenia | Parametr wymagany: TAK |  |
| 2. | Sonda liniowa, w zestawie, parametry min.: Szerokopasmowa, zakres pracy co najmniej ~4–12 MHz (lub równoważny), szerokość pola skanowania min. 38–50 mm, obsługa Color/Power Doppler, możliwość pracy w obrazowaniu naczyń i małych narządów. | Parametr wymagany: TAK |  |
| 3. | Sonda konweksowa w zestawie, parametry min.: szerokopasmowa, zakres co najmniej ~1–6 MHz (lub równoważny), do jamy brzusznej/położnictwa, z Color/Power Doppler. | Parametr wymagany: TAK |  |
| 4. | Sonda sektorowa w zestawie, opis: głowica sektorowa (phased array) do echo serca, zapewniająca pole obrazowania ≥90° lub równoważne w praktyce klinicznej (ocena jam serca, zastawek, funkcji skurczowej | Parametr wymagany: TAK |  |
| 5. | Sonda endowaginalna w zestawie, parametry min.: endowaginalna do ginekologii/urologii, pole obrazowania ≥120° lub równoważne. | Parametr wymagany: TAK |  |
| Funkcje |  |  |  |
| 1. | Kolorowy doppler | Parametr wymagany: TAK |  |
| 2. | Sterowanie za pomocą fizycznej wbudowanej klawiatury, za pomocą panelu dotykowego lub przycisku funkcyjnego | Parametr wymagany: TAK |  |
| 3. | Możliwość porównania obrazów z archiwum | Parametr wymagany: TAK |  |
| 4. | Możliwość przeprowadzenia badania elastografii uciskowej | Parametr wymagany: TAK |  |
| 5 | Kolorowy Doppler tkankowy I spektralny | Parametr wymagany: TAK |  |
| 6. | Doppler fali ciągłej | Parametr wymagany: TAK |  |
| Serwis |  |  |  |
| 1. | Maksymalnie 48h na podjęcie naprawy od zgłoszenia (w miejscu instalacji) | Parametr wymagany: TAK |  |
| 2. | W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca na własny koszt dostarczy i zainstaluje aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż urządzenie zamawiane | Parametr wymagany: TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni roboczych | Parametr wymagany: TAK |  |
| 4. | Gwarancja dostawy części zamiennych w ciągu 3 dni roboczych lub zgoda na pokrycie kosztów zgodnie z zamówieniem zastępczym dokonanym na wolnym rynku. | Parametr wymagany: TAK |  |